## Arkusz1
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa | j. m. | Ilość | Cena Netto | Vat | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość Brutto | Nr katalogowy - jeśli dotyczy
1 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 14mm, z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego - brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli. | szt. | 5
2 | Tytanowa śruba interferencyjna z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 7, 8, 9mm i długościach: 20, 25, 30mm z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, pakowana pojedynczo, sterylnie | szt. | 4
3 | Biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm (długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm (długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm) | szt. | 1
4 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu | szt. | 5
5 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu | szt. | 1
6 | Pin prowadzący graft zakończony oczkiem | szt. | 2
7 | Drut prowadzący nitinolowy do śrub interferencyjnych pakowane po 5szt | szt. | 5
8 | Piłka sagitalna z ogranicznikiem na długości 8mm, kompatybilna z nasadką będącą na wyposażeniu bloku op., pakowana po 5 szt. | op. | 1
9 | Śruba tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm i długości 14mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, znajdującym się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścia gwintowaną, wyposażona w jednorazowy śrubokręt. (komplet sterylny). | szt. | 2
10 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w supermocną nić #2 oraz plecioną taśmę o szerokości 2mm, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie | szt. | 2
11 | Kotwica bezwęzłowa do drugiego rzędu, wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwica osadzona na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Implant w komplecie z mocnymi nićmi #2. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości. | szt. | 2
12 | Elektroda ablacyjna -110mm długości, średnica części roboczej elektrody 3,2mm zagięta pod kątem 90 stopni, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej, - pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk | op. | 1
13 | Elektroda- nożyk do meniscektomii – 165 mm długości, do zabiegów artroskopowych w środowisku soli fizjologicznej, - pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk | op. | 1
14 | Ostrze shavera dedykowane do posiadanej konsoli firmy Conmed. Średnica 3,5-5,5 mm długość robocza 130 mm. | szt. | 12
[6 empty] | Razem | 0 | 0