Przedmiot zamówienia: Zakup fantomu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego obejmujący: zakup fantomu, aparatu do magnetoterapii wraz z aplikatorem oraz aparatu do ultradźwięków.

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane Tak/Nie |  | Parametry oferowane podać, opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pakiet nr 2 |  |  |  |  |
| II |  | Aparat do ultradźwięków z osprzętem – 1 komplet |  |  |  |  |
|  |  | Producent | Podać |  |  |  |
|  |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji (nie starszy niż 2022) | TAK |  |  |  |
|  |  | Aparat do ultradźwięków | Podać model i typ |  |  |  |
|  |  | Urządzenie do wykonywania zabiegów leczniczych z zastosowaniem terapii ultradźwiękowej i fonoforezy | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru jednostki chorobowej za pomocą nazwy | TAK |  |  |  |
|  |  | Tryb pracy manualny | TAK |  |  |  |
|  |  | Aparat z dużym czytelnym wyświetlaczem | TAK |  |  |  |
|  |  | Aparat posiadający bazę wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |  |  |
|  |  | Aparat posiadający możliwość edycji nazw programów użytkownika | TAK |  |  |  |
| Programy zabiegowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Minimum 40 programów dla terapii ultradźwiękowej | TAK |  |  |  |
|  |  | Minimum 10 programów do ustawienia przez użytkownika | TAK |  |  |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zegar zabiegowy do 30 min | TAK |  |  |  |
|  |  | Wymiar sterownika (bez uchwytów) 30 cm x 23 cm x 11 cm (+/- 2 cm) | TAK |  |  |  |
|  |  | Waga max 3kg | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Tryb pracy generatora ultradźwięków ciągły oraz pulsujący | TAK |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość pulsowania w 3 opcjach: 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz | TAK |  |  |  |
|  |  | Wypełnienie przebiegu pulsującego 10%, 25%, 50%, 75% | TAK |  |  |  |
|  |  | Zasilanie, pobór mocy: 230V 50Hz, 40W | TAK |  |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewód sieciowy | TAK |  |  |  |
|  |  | Żel do ultradźwięków 500 g – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  |  | Bezpieczniki zapasowe WTA-T800mA/250V – 2 szt. | TAK |  |  |  |
| Głowica |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Głowica wodoszczelna | TAK |  |  |  |
|  |  | Głowica o powierzchni 4 cm2 | TAK |  |  |  |
|  |  | Głowica generująca falę ultradźwiękową o częstotliwości 1Hz | TAK |  |  |  |
|  |  | Emisja ciągła/ impulsowa | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość kalibracji czułości głowicy | TAK |  |  |  |
|  |  | Kontrola przylegania czoła głowicy | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  | TAK, podać |  |  |
|  | Paszport techniczny |  |  | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis. Podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację |  |  | TAK, podać |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 2 dni robocze |  |  | TAK |  |  |
|  | Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu – jeżeli jest wymagany. Ponadto zamawiający wymaga dostarczenia paszportu technicznego wraz z dostawą. |  |  | TAK, podać |  |  |
|  | Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi). |  |  | TAK |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty dostawy. |  |  | TAK |  |  |
|  | W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |  | TAK |  |  |