## Pakiet 1
Pakiet 1
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - 20 kompletów
TRZPIEŃ: Trzpień bezcementowy z kutego stopu tytanu w 1/3 części bliższej napylony z czystym tytanem tworzącym porowatą strukturę i z dwoma łukowo wygiętymi „skrzydłami” gwarantującymi stabilność rotacyjną. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6 mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień min. w 11 rozmiarach. GŁOWA: Głowa ceramiczna - średnica 32 mm i 36 mm w czterech długościach szyjki. Głowa metalowa - ze stopu CoCrMo o średnicy 22.2 mm w 2 długościach szyjki, 28 i 32 w 5 rozmiarach długości szyjki. PANEWKA ENDOPROTEZY: Panewka bezcementowa wbijana (press-fit) - wykonana ze stopu tytanu, pokryta napyleniem tytanowym o porowatości do 50%, kształt panewki sferyczny (lekko spłaszczony). Rozmiary zewnętrzne 40-68 mm. Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące, z trzema otworami i wielootworowe (min 7 otworów). Śruby mocujące 6,5 (długości 16-68 mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni. Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką. Przy ubytkach około protezowych możliwość zastosowania z augmentami bezcementowymi. Panewka bezcementowa gwintowana (wkręcana) - wykonana z kutego stopu tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości, część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu i napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze. Rozmiary: Ø 44 mm do 60 mm co 2 mm oraz 64 i 68 mm Panewki dostosowane do standardowych wkładek polietylenowych, HXLPE stabilizowanych witaminą E i ceramicznych. Uniwersalny zestaw frezów do panewek bezcementowych wkręcanych i press-fit: rozmiar frezów = rozmiar panewki. WKŁADKA: Modularna wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem (Vit. E) kształt wkładki: standard, asymetryczna lub z okapem. Rozmiar wkładki: dostosowany do panewek o śr. 40 do 68 (włącznie) i głów rosnących od 22,2 mm do 36 mm. Modularna wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu odpornego na ścieranie; dopasowana do panewek 44-68 mm i głów 28, 32 mm. Metoda mocowania wkładki wewnątrz panewki pozwalająca na korektę ustawienia wkładu asymetrycznego bez jego uszkodzenia. Modularna wkładka ceramiczna (symetryczna) wykonana z Biolox Delta dla panewek od 44 mm do 68 mm oraz głów ceramicznych rosnących od 28 mm do 36 mm. WYMAGANIA OGÓLNE: • Śródoperacyjna możliwość zastosowania tego samego instrumentarium do implantacji endoprotezy z trzpieniem cementowym i bezcementowym. • Zestaw frezów uniwersalny do implantacji panewki bezcementowej press- fit i wkręcanej oraz panewki cementowanej. • Możliwość dostosowania instrumentarium do używanych dostępów chirurgicznych. • Bezpłatna wymiana lub regeneracja elementów instrumentarium w czasie trwania umowy.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | komplet | 19
Elementy wchodzące w skład kompletu
2 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z elementami ceramicznymi | komplet | 1
Elementy wchodzące w skład kompletu
Razem
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.

## Pakiet 2
Pakiet 2
Endoproteza stawu kolana, całkowita, z opcją antyalergiczną - 2 komplety
Element udowy anatomiczny cementowany w wersji DC wykonany z CoCrMo (prawy, lewy) w 6 rozmiarach; z 4 stopniowym przednim nachyleniem pozwalającym na kompresję cementu kostnego. Element udowy z 6 stopniowym zagłębieniem w bruździe dla optymalnej kinematyki rzepki. Dodatkowo 3 komponenty udowe węższe w płaszczyźnie M-L. Element piszczelowy cementowany z możliwością przedłużki, w 6 rozmiarach, z polerowaną powierzchnią pomiędzy wkładką i elementem piszczelowym. Wykonany z CoCrMO. Powierzchnia styku z wkładką lustrzanie polerowana. Asymetryczna wkładka piszczelowa typu medial pivot wykonana polietylenu niesieciowanego typu 1, sterylizowana w Eto, typu CS (substytuująca więzadła WKP i WKT) z 0 stopniowym fabrycznym tyłopochyleniem, pozwalająca pozostawienie/wycięcie WKT. Rozmiar wkładki dobierany analogicznie do rozmiaru elementu udowego. Dostępna w wysokościach 10, 12, 14 i 16 mm. Kazda wielkość wkładki jest kompatybilna z każdym elementem piszczelowym. Element udowy anatomiczny cementowany allergiczny w wersji DC wykonany z CoCrMo pokryty TiNbN (prawy, lewy) w 6 rozmiarach; z 4 stopniowym przednim nachyleniem pozwalającym na kompresję cementu kostnego. Element udowy z 6 stopniowym zagłębieniem w bruździe dla optymalnej kinematyki rzepki. Dodatkowo 3 komponenty udowe węższe w płaszczyćnie m_l
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Endoproteza pierwotna stawu kolanowego z opcją antyalergiczną
1 | Endoproteza stawu kolana, całkowita | komplet | 1
Elementy wchodzące w skład kompletu
2 | Endoproteza stawu kolana, całkowita antyalergiczna | komplet | 1
Elementy wchodzące w skład kompletu
3 | Ostrze do piły do ww. endoprotez | szt | 2
Razem
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.

## Pakiet 3
Pakiet 3
Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego - 70 kompletów
Nowoczesny zestaw zabiegowy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego. Nowoczesna konstrukcja systemu pozwalająca wyseparować wysokiej jakości PRP, o najwyższej ok 13-krotnej koncentracji. Czas przygotowania gotowego zestawu do podania to ok 10 min (+/- 2 min.). Kompletny zestaw umożliwiający przygotowanie gotowego osocza bogatopłytkowego nadającego się do bezpośredniego podania pacjentowi.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku Vat % | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego
1 | Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego | komplet | 70
Elementy wchodzące w skład kompletu/zestawu:
Zestaw do przygotowania od 1 do 3 ml osocza bogatopłytkowego z 13,5 ml krwi, pozwalający uzyskać koncentrację na poziomie średnio 8x, z ok. 1,3 mln płytek krwi w 1 mikrolitrze osocza po jednorazowym wirowaniu. Czas przygotowania wynosi około 10 minut. Zawartość zestawu: 1. Tuba do wirowania krwi. 2. Igła motylkowa. 3. Igła 3, 21G x 1½’’ - 3 szt. 4. Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa 20 ml. 5. Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa 10 ml. 6. Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa 5 ml. 7. Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa 2 ml. 8. Igła 3, 27G x ¾’’ - 3 szt.
PPS Natrium Citricum 3,13%, 10 ml (antykoagulant)
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium wymaganego do pozyskania preparatu oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga, aby powyższy asortyment był kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego wirówką MPW M-Diagnostic nr 102 MD.