## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOR | Wózek transportowy | Transporter Max | KONKRET | TM2018/06/020 | 2018 r | Czynności do wykonania: Przeprowazenie diagnostyki.
2 | SOR | Wózek transportowy | Transporter Max | KONKRET | TM2018/06/021 | 2018 r. | Czynności do wykonania: Przeprowadzenie diagnostyki.
3 | IZBA PRZYJĘĆ | Podnośnik jezdny dla pacjentów | Genezis | KONKRET | 40655-24-03/19 | 2019 r. | Czynności do wykonania: Przeprowadzenie diagnostyki.
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Poradnia Urologiczna | Płaszcz | 27026 D | Karl Storz | Brak | Brak danych | Czynności do wykonania: Brak jednego kranika. Czyszczenie kanału, Montaż nowego kranika.
2 | Poradnia Urologiczna | Obturator | 27026 DO | Karl Storz | Brak | Brak danych | Czynności do wykonania: Urwany trzpień zapięcia płaszcza. Konieczne dorobienie trzpienia w celu naprawy zapięcia.
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | UROLOGIA | Optyka | 30º/Ø4mm | Wolf | 5000377503 | B/D | Czynności do wykonania: Wymiana szkła ochronnego obryki, soczewek wałeczkowych x 4 obiektywu. Wymiana wiązki światłowodowej. Wymiana płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, uszczelnień.
2 | UROLOGIA | Optyka | 30º/Ø4mm | Wolf | 5000394730 | B/D | Czynności do wykonania: Wymiana szkła ochronnego obiektywu, soczewek wałeczkowych x 6, obiektywu. Wymiana wiązki światłowodowej. Wymiana płaszcza zewnętrznego i zewnętrznego, uszczelnień.
3 | UROLOGIA | Optyka | 30º/Ø4mm | Buck | 15276 | B/D | Czynności do wykonania: Wymiana szkła ochronnego obiektywu, soczewek wałeczkowych x 7 obiektywu, szkła ochronnego okularu. Wymiana wiązki światłowodowej. Wymiana płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, uszczelnień.
5 | UROLOGIA | Resetoskop |  |  | 1290506 | B/D | Czynności do wykonania: Prostowanie rury ochronnej do optyki oraz likwidacja załamań.
6 | UROLOGIA | Płaszcz wewnętrzny |  |  | 1487399 | B/D | Czynności do wykonania: Wymiana porcelanek i prostowanie płaszczy wewnętrznych do resektoskopu monopolarnego Wolf
7 | UROLOGIA | Płaszcz wewnętrzny |  |  | 1487399 | B/D | Czynności do wykonania: Wymiana porcelanek i prostowanie płaszczy wewnętrznych do resektoskopu monopolarnego Wolf
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | URAZ | Kardiomonitor | Biolight Q7/I | BLT | Q0711E007410 | 2020 r. | Czynności do wykonania: Przymocowanie luźnych elementów wewnątrz urządzenia.
2 | WEW 2 | Kardiomonitor | Biolight Q7/I | BLT | Q071E006166 | 2020 r. | Czynności do wykonania: Wymiana uszkodzonej szyby dotykowe.
3 | WEW 2 | Kardiomonitor | Biolight Q7/I | BLT | Q071E006177 | 2020 r. | Czynności do wykonania: Wymiana uszkodzonej przedniej obudowy.
4 | WEW E | Kardiomonitor | Biolight Q7/I | BLT | Q071E011116 | 2020 r. | Czynności do wykonania: Wymiana uszkodzonej przedniej obudowy.
5 | WEW E | Kardiomonitor | Biolight Q7/I | BLT | Q071E006176 | 2020 r. | Czynności do wykonania: Wymiana uszkodzonej przedniej obudowy.
6 | WEW E | Kardiomonitor | Biolight Q7/I | BLT | Q071E006164 | 2020 r. | Czynności do wykonania: Wymiana uszkodzonej przedniej obudowy.
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | NEUROLOGIA | Aparat do badań EMG oraz EP | Neuro EMG Micro | Neurosoft | B/D | 2011 r. | Czynności do wykonania: - Wymiana jednostki centralnej zgodnie z wymogami producenta. - Aktualizacja oprogramowania do wersji Omega 2023 NET. - Aktualizacja licencji do wersji Omega 2023 NET. - Konfiguracja oprogramowania specjalistycznego. - Eksport danych pacjentów i wyników badań do nowego formatu bazy danych.
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | GERIATRIA | Podnośnik pacjenta | Maxi Move | Arjohunterleigh | 300003891 | 2013 r. | Czynności do wykonania: Montaż brakującej tulejki , która najprawdopodobniej spowodowała uszkodzenie microswitcha odpowiedzialnego za system zabezpieczający przed zgniecieniem. Wymiana dwuch akumulatorów.
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | OAiIT | Respirator Puritan Bennett | PB 980 | Covidien | 35B1501292 | 2015 r. | Czynności do wykonania: Respirator nieprzechodzi testu BD.
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 8
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | ENDO 2 | Myjnia dezynfektor | INNOWA E2 | Medizin Mechanik | 52777002 | 2007 r. | Po wielokrotnych próbach włączenia programu mycia myjnia kończy prace komunikatem ,,nieszczelny bojler”. Brak możliwości przeprowadzenia prawidłowego procesu mycia i dezynfekcji endoskopu.
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 9
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOR | Pompa infuzyjna | AP24+ | Ascor Med. | 24+-03535-2018 | 2018 | Czynności do wykonania: - Docisk strzykawki AP24+ kpl. (niebieski) K8102-002 1 szt.; - Docisk strzykawki AP24+ kpl. (szary) K8102-002U 1 szt.
2 | WewC | Pompa strzykawkowa | SEP21S | Ascor | B/2860/01 | 2001 | Czynności do wykonania: - klawiatura SEP21S niebiesko-cielista M-029-001B 1 szt.
3 | SOR | Pompa infuzyjna | AP22 | Ascor | 2308/06 | 2006 | Czynności do wykonania: - Obudowa górna kpl. AP22 (szara) K8217-001U 1 szt.; - Obudowa dolna SEP21S/AP22/23/24/24+ (szara); K8048-000U 1 szt.; - klawiatura AP22 (wtrysk) K4224-000 1 szt.; - wspornik obudowy DUO W K8050-002 1 szt.; - docisk strzyk kpl. (mikr) nieb. K8120-000 1 szt.; - docisk strzyk kpl. (mikr) szary K8120-000U 1 szt.; - gniazdo sieciowe H6011-000 1 szt.; - nóżka (szara) 11.1/5.1 IP-RBS-G H8002-000 4 szt.; - pokrywa akumulatora (szara) K8006-000U 2 szt.; -wiązka akumulatora ll K8032-002 2 szt.; - pokrywa ramienia (wtr. szary) K2003-004U 1 szt.; - pokrywa ramienia (wtr. szary) K2003-004U 1 szt.; - śruba napędowa M-011-201 2 szt.; - sprzęgło typ ,,F" M-011-202 2 szt.; - wspornik silnika AP M-071-302 2 szt.; - docisk łożysk dolny M-071-102 2 szt.; - docisk łożysk górny M-071-103 2 szt.;
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 10
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Rehab2 | Elektrokardiograf | M-TRACE | M4 MEDICAL | 1986 | 2013 | Czynności do wykonania: wymiana akumulatora
2 | SOR | Aparat EKG | Ascard Grey 305 | Aspel | 8721 | 2019 | Uszkodzony jest panel dotykowy wyświetlacza
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 11
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOGin. | Endoskop Sztywny-Cystoskop | PE508A | Aesculap | B012133 | br | Czynności do wykonania: - brak obrazu; - 4 uszkodzone soczewki wałeczkowe; - uszkodzony obiektyw; - zniszczone (lub rozszczelnione) okno dystalne; - zniszczone światłowody na końcu dystalnym; - niski poziom światła.
2 | SOGin. | Endoskop Sztywny-Cystoskop | 26105BA | STORZ | 120ET9 | br | Czynności do wykonania: - szary mleczny obraz; - obraz koloru bursztynowego; - zanieczyszczony system optyczny; - 9 uszkodzonych soczewek wałeczkowych; - uszkodzony obiektyw; - zniszczone (lub rozszczelnione) okno dystalne; - zniszczone światłowody na koncu dystalnym; - niski poziom światła
3 | SOGin. | Endoskop Sztywny-Histeroskop | 26120BA | STORZ | 120KNQ | br | Czynności do wykonania: - zanieczyszczony system optyczny; - brak ostrości; - 6 uszkodzonych soczewek wałeczkowych, - niski poziom światła; - zniszczone światłowody na końcu dystalnym; - zniszczone (lub rozszczelnione) okno dystalne; - znacznie wygięty wziernik
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 12
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Gin-Położ2 | Aprat USG Logiq P6 | Voluson P6 | GE Japan/USA | 253848SU6 | 2014 | Czynności do wykonania: Usługa wymiany modułu trackball w aparacie USG Voluson P6
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 13
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Udar | Kardiomonitor Gamma XXL | Infinty Gamma | Draeger Medical Sys. |  | 2005 | Uszkodzony akumulator
2 | Udar | Kardiomonitor Gamma XXL | Infinty Gamma | Draeger Medical Sys. |  | 2005 | Uszkodzony akumulator
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 14
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok operacyjny | Lampa operacyjna podwójna | M5 F/M3 F | DR Mach | 05/0172:05/0725 | 2005 | Czynności do wykonania: 05/0172 - 72016018 obudowa ramienia uchylnego - boki (Kit 3), 27088204 uszczelka klosza M5
2 | Blok operacyjny | Lampa operacyjna podwójna | M5 F/M3 F | DR Mach | 05/0173:05/0727 | 2005 | Czynności do wykonania: 05/0173 - 72016018 obudowa ramienia uchylnego - boki (Kit 3); 05/0727 - 74801019 ramię uchylne 18kg
3 | Blok operacyjny | Lampa operacyjna podwójna | M5 F/M3 F | DR Mach | 05/0175; 05/0724 | 2005 | Czynności do wykonania: 05/0175 - 27088204 uszczelka klosza M5; 05/0724 - 72016018 obudowa ramienia uchylnego - boki (Kit 3), 72000003 szyba ochronna, 72000092 pierścień mocujący szyby
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 15
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | OAiIT | Aparat do hemodiafiltracji | Prismaflex | Gambro AB Szwecja | PA7176 | 2010 | Czynności do wykonania: Zacina się i zatrzymuje rolka hemodiafiltratu. Wykazuje przeciek krwi przed próbą podłączenia do pacjenta.
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.