## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOR | Analizator parametrów krytycznych | ABL 90 Flex Plus | Radiometer | 092R0255N017 | 2020 | Czynności do wykonania/ części do wymiany: - 1-0100 Labour - Service 1 szt., - 924-455 Inlet probe, ABL90 Flex 1 szt., - 924-816 Inlet gasket with holder, ABL90 Flex 1 szt.
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | WewC | Pompa infuzyjna dwutorowa | SEP - 21S Plus | Vilitechmeda UAB | A21140220 | 2014 | Czynności do wykonania/ części do wymiany: - tor A - brak możliwości umieszczenia strzykawki - tor B - error 40
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | OAiIT | Monitor | F-CM1-05-GE | GE-Datex Ohmeda | 6659372 | 2010 | Czynności do wykonania/ części do wymiany: - 4 szt. timkeeper, - 2 szt. pokrywa filtra bocznego CCCM
2 | OAiIT | Monitor | F-CM1-05-GE | GE-Datex Ohmeda | 6666364 | 2010
3 | OAiIT | Monitor | F-CM1-05-GE | GE-Datex Ohmeda | 6398881 | 2010
4 | OAiIT | Monitor | F-CM1-05-GE | GE-Datex Ohmeda | 6477505 | 2010
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | WewC | Aparat EKG | CardioCor | M4Medical | 2566 | 2014 | Czynności do wykonania: - wymiana akumulatora, - wymiana pokrywy do papieru
2 | Neuro | Rejestrator HolCard | CR-07 | Aspel | 118/09 | 2009 | Czynności do wykonania: - wymiana obudowy dolnej, - wymiana pompy ciśnienia
3 | WewC | Rejestrator HolCard | CR-07 | Aspel | 108/09 | 2009 | Czynności do wykonania: - wymiana obudowy dolnej i górnej, - wymiana rozdzielacza ciśnienia, - wymiana elektrozaworu
4 | SOR | Aparat EKG z wózkiem | Ascard Grey 305 | Aspel | 8807 | 2019 | Czynności do wykonania: - naprawa drukarki
5 | WewC | Aparat EKG | Mr Silver | Aspel | 169/09/P | 2009 | Czynności do wykonania: - wymiana zużytego gniazda kabla pacjenta
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOR | Pompa infuzyjna | AP24+ | Ascor Med. | 24+-03542-2018 | 2018 | Czynności do wykonania/ części do naprawy: - pokrywa ramienia (wtr. szary), - płytka dociskowa (szara), - osłona rury (szara), - zabierak AP (szary), - docisk zabieraka (szary), - uchwyt kompletny (szary), - wspornik silnika AP, - rura kompletna
2 | SOR | Pompa infuzyjna | AP24+ | Ascor Med. | 24+-03538-2018 | 2018 | Czynności do wykonania/ części do naprawy: - nakrętka, - śruba napędowa, - pasek tacho, - sprzęgło typ "F", - wspornik silnika AP, - osłona rury (szara), - zabierak AP (szary), - płytka dociskowa (szara), - docisk zabieraka (szary)
3 | SOR | Pompa infuzyjna | AP24+ | Ascor Med. | 24+-03533-2018 | 2018 | Czynności do wykonania/ części do naprawy: - śruba napędowa, - pasek tacho, - sprzęgło typ "F", - wspornik silnika AP, - osłona rury (szara), - zabierak AP (szary), - płytka dociskowa (szara), - docisk zabieraka (szary), - docisk strzykawkowy AP24+ kpl. (szary), - docisk strzykawki AP24+ kpl. (niebieski)
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | CDiTE | Kolonoskop Video HDTV | CF-H185L | Olympus | 2831652 | 2018 | Czynności do wykonania/ części do naprawy: - wymiana tuby wziernikowej - wymiana gumy - wymiana kanału operacyjnego,woda, powietrze, Jet (komplet kanałów) - wymiana linki regulacyjnej
2 | CDiTE | Gastroskop Video zabiegowy | GIF-1TQ160 | Olympus | 2901707 | 2009 | Czynności do wykonania/ części do naprawy: - klejenia gumy do poprawy - zaczynają kruszeć - ściśnięta tuba wziernikowa na 20cm - ukruszone soczewki LCB oraz CMOS - nieprawidłowe kąty - do regulacji
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok | Kolumna chirurgiczna | K60S Alfa 60/80 | Kendroport | 1384 | 2007 | Czynności do wykonania: - naprawa nieszczelności w torach gazowych VAC
2 | Blok | Kolumna anestezjologiczna | Service Head | Kendroport | 1920130(3) | 2007 | Czynności do wykonania: - naprawa odciągu AGSS
3 | Blok | Kolumna anestezjologiczna | Service Head | Kendroport | 1920130(5) | 2007 | Czynności do wykonania: - naprawa nieszczelności w torach gazowych: O2, AIR, VAC
4 | Blok | Kolumna anestezjologiczna | Service Head | Kendroport | 1920130(6) | 2007 | Czynności do wykonania: - naprawa nieszczelności w torach gazowych: VAC
5 | Blok | Kolumna chirurgiczna | K60S Alfa 60/80 | Kendroport | 1383 | 2006 | Czynności do wykonania: - naprawa nieszczelności w torach gazowych: VAC
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 8
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok | Stół operacyjny | Axis 400 | Schaerer | 3446 | 2006 | Czynności do wykonania: - naprawa blachy mocującej blok zaworów, - naprawa podpory pod głowę, - synchronizacja układu siłowników sekcji siedziska
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 9
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOR | Respirator transportowy z torbą transportową | Monnal T60 | Air Liquide | MT60-04695 | 2018 | Czynności do wykonania: - uszkodzony akumulator wewnętrzny, - brak zasilacza - ładowarki
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.