## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Urologia | Endoskop sztywny - Cystoskop | 8654.422 | Richard Wolf | 5000319282 |  | - szary mleczny obraz - zanieczyszczony system optyczny - 4 uszkodzone soczewki wałeczkowe - uszkodzona soczewka okularu - zniszczone (lub rozszczelnione) okno dystalne - zniszczone (lub rozszczelnione) okno proksymalne - zniszczone światłowody na końcu dystalnym
2 | Urologia | Endoskop sztywny - Cystoskop | 8654.422 | Richard Wolf | 1100855603 |  | - szary mleczny obraz - zanieczyszczony system optyczny - brak ostrości - 1 uszkodzona soczewka wałeczkowa - zniszczone (lub rozszczelnione) okno dystalne - zniszczone (lub rozszczelnione) okno proksymalne
3 | Urologia | Endoskop sztywny - Cystoskop | 8654.422 | Richard Wolf | 11000794496 |  | - brak obrazu - 2 uszkodzone soczewki wałeczkowe - zniszczone (lub rozszczelnione) okno dystalne - zniszczone (lub rozszczelnione) okno proksymalne - uszkodzona soczewka okularu - zniszczone światłowody na końcu dystalnym
4 | SOGin | Endoskop sztywny - Cystoskop | 26105BA | Karl Storz | 120ET9 |  | - szary mleczny obraz - zanieczyszczony system optyczny - zniszczone (lub rozszczelnione) okno dystalne - zniszczone (lub rozszczelnione) okno proksymalne - uszkodzona soczewka okularu
5 | SOGin | Endoskop sztywny - Cystoskop | PE508A | Aesculap | B020946 |  | - szary mleczny obraz - zanieczyszczony system optyczny - 6 uszkodzonych soczewki wałeczkowe - uszkodzony obiektyw - zniszczone (lub rozszczelnione) okno dystalne - zniszczone (lub rozszczelnione) okno proksymalne - zniszczone światłowody na końcu dystalnym - koncentrator światła zanieczyszczony
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | CDiTE | Myjnia automatyczna do endoskopów PAA kwas nadoctowy | ETD-3 | Olympus | 06130367 | 2006 | E 306 -uszkodzony system dozowania E 034- uszkodzony skraplacz oparów E 044- woda w ociekaczu
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Czynności do wykonania: | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Geriat | Pompa infuzyjna | S1 | Medima | 12090414 | 2014 | - testy - regulacja, - kalibracja, - wymiana akumulatora
2 | Geriat | Pompa infuzyjna | Perfusor Compact | Braun | 170819 | 2011 | - wymiana ramienia i sprzęgła - naprawa obudowy
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Czynności do wykonania: | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Geriat | Podnośnik pacjenta | Maxi Move | Arjohunterleigh | 300003891 | 2013 | - montaż brakującej tulejki, która najprawdopodobniej spowodowała uszkodzenie microswitcha odpowiedzialnego za system zabezpieczający przed zgniecieniem. - wymiana dwóch akumulatorów.
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Czynności do wykonania: | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Zakład Rehab | Aparat do krioterapii | FROOZER 302 | Technomex | C/1911/0003 | 2019 | - wymiana czujnika grzałki (po napełnieniu ciekłym azotem aparat na pulpicie pokazuje całkowite napełnienie butli, ale pojawia się komunikat "niski poziom azotu" i nie można przejść do dalszych czynności).
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Czynności do wykonania: | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Chir Og | EKG | M Trace | M4Medical | 1987 | 2013 | - naprawa układu zasilania - naprawa rejestratora - kalibracja po naprawie
2 | GinPołoż | EKG | M Trace | M4Medical | 2312 | 2014 | - naprawa układu zasilania - naprawa rejestratora - kalibracja po naprawie
3 | Wewn1 | EKG | M Trace | M4Medical | 2313 | 2014 | - naprawa układu zasilania - naprawa rejestratora - kalibracja po naprawie
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Czynności do wykonania: | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | CDiTE | Kolonoskop | CF-H180AL | Olympus | 2909451 | 2009 | - wymiana kompletnego zespołu napędu końcówki skrętnej, kanału biopsyjnego i osłony gumowej końcówki skrętnej.
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 8
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Op | Nasadka Kirschner z zewstawu wiertarki akumulatorowej | GB 643R | Aesculap | 0485 | 2018 | - brak możliwości wkręcenia drutu.
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.