## Pakiet 1
Pakiet 1
Centrament z głową bipolarną - 3 komplety
Proteza bipolarna stawu biodrowego. TRZPIEŃ wykonany ze stopu stalowego CoCrMo, gładki; stożek 12/14 dostępny w 6 rozmiarach (6-14) w zestawie trzpień rewizyjny o Centrament z głową bipolarną wydłużonej części dalszej (dł. 20 cm). Nakładany centralizer. Opcja dodatkowa: wchłanialny korek do kanału szpikowego lub zestaw narzędzi do wycinania korków z materiału kostnego. GŁOWA Ze stopu CoCrMo Ø 22,2 mm (2 długości szyjki), 28 mm i 32 mm o 5 długościach szyjki. GŁOWA BIPOLARNA Zbudowana ze stali nierdzewnej i polietylenu, w co najmniej 13 średnicach na głowę 28 mm, ze skokiem co 1 mm (43-55 mm) wyposażona w pierścień zabezpieczający przed zwichnięciem.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość Netto | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Centrament z głową bipolarną
1 | Centrament z głową bipolarną | komplet | 3
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.

## Pakiet 2
Pakiet 2
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - 5 kompletów
TRZPIEŃ: Trzpień bezcementowy z kutego stopu tytanu w 1/3 części bliższej napylony z czystym tytanem tworzącym porowatą strukturę i z dwoma łukowo wygiętymi „skrzydłami” gwarantującymi stabilność rotacyjną. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6 mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień min. w 11 rozmiarach. GŁOWA: Głowa metalowa - ze stopu CoCrMo o średnicy 22.2 mm w 2 długościach szyjki, 28 i 32 w 5 rozmiarach długości szyjki. PANEWKA ENDOPROTEZY: Panewka bezcementowa wbijana (press-fit) - wykonana ze stopu tytanu, pokryta napyleniem tytanowym o porowatości do 50%, kształt panewki sferyczny (lekko spłaszczony). Rozmiary zewnętrzne 40-68 mm. Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące, z trzema otworami i wielootworowe (min 7 otworów). Śruby mocujące 6,5 (długości 16-68 mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni. Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką. Przy ubytkach około protezowych możliwość zastosowania z augmentami bezcementowymi. Panewka bezcementowa gwintowana (wkręcana) - wykonana z kutego stopu tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości, część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu i napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze. Rozmiary: Ø 44 mm do 60 mm co 2 mm oraz 64 i 68 mm Panewki dostosowane do standardowych wkładek polietylenowych, HXLPE stabilizowanych witaminą E i ceramicznych. Uniwersalny zestaw frezów do panewek bezcementowych wkręcanych i press-fit: rozmiar frezów = rozmiar panewki. WKŁADKA: Modularna wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem (Vit. E) kształt wkładki: standard, asymetryczna lub z okapem. Rozmiar wkładki: dostosowany do panewek o śr. 40 do 68 (włącznie) i głów rosnących od 22,2 mm do 36 mm. Modularna wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu odpornego na ścieranie; dopasowana do panewek 44-68 mm i głów 28, 32 mm. Metoda mocowania wkładki wewnątrz panewki pozwalająca na korektę ustawienia wkładu asymetrycznego bez jego uszkodzenia. WYMAGANIA OGÓLNE: • Śródoperacyjna możliwość zastosowania tego samego instrumentarium do implantacji endoprotezy z trzpieniem cementowym i bezcementowym. • Zestaw frezów uniwersalny do implantacji panewki bezcementowej press- fit i wkręcanej oraz panewki cementowanej. • Możliwość dostosowania instrumentarium do używanych dostępów chirurgicznych. • Bezpłatna wymiana lub regeneracja elementów instrumentarium w czasie trwania umowy.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | komplet | 5
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.

## Pakiet 3
Pakiet 3
Endoproteza biodrowa cementowa - 3 komplety
Endoproteza cementowa: Trzpień bezkołnierzowy - ze stopu koballtowo-chromowo-molibdenowego umożliwiającego wykonanie rezonansu magnetycznego do 3 tesli u pacjentów ze wszczepionym implantem. Konieczność potwierdzenia oświadczeniem producenta. Trzpień wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną. Stożek konusa 12/14 offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6 mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień min. w 5 rozmiarach. Głowa: metalowa ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej 22.2 mm- 2 długości szyjki, 28 i 32 mm w 5 rozmiarach długości szyjki. Korek żelatynowo-glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu) – do blokowania jamy szpikowej kości udowej, o średnicach w zakresie 8-18 mm włącznie, w minimum 6 rozmiarach. Panewka polietylenowa cementowana - w wersji niskoprofilowej. Dostosowana do głowy endoprotezy o fi 22,2; 28 lub 32 mm. Panewki w min. 12 rozmiarach (dla głów 28 mm) i w min. 7 rozmiarach (dla głów 32 mm). Wyposażona w podwójny znacznik widoczny w RTG. Wymagania ogólne: • Śródoperacyjna możliwość zastosowania tego samego instrumentarium do implantacji endoprotezy z trzpieniem cementowym i bezcementowym. • Zestaw frezów uniwersalny do implantacji panewki bezcementowej (press- fit) i wkręcanej oraz panewki cementowanej. • Możliwość dostosowania instrumentarium do używanych dostępów chirurgicznych. • Bezpłatna wymiana lub regeneracja elementów instrumentarium w czasie trwania umowy.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Endoproteza biodrowa cementowa
1 | Endoproteza biodrowa cementowa | komplet | 3
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.

## Pakiet 4
Pakiet 4
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem - 6 kompletów
Trzpień: krótki mocowany przynasadowo wykonany ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14, w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne; dostępny trzpień - standardowy (kąt nachylenia szyjka - trzpień 135°) oraz o zwiększonym o 6 mm offsecie i (kącie nachylenia szyjka - trzpień 128°). Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach. Głowa: Głowa metalowa ze stopu CoCrMo o średnicy 22.2 mm w 2 długościach szyjki, 28 i 32 w 5 rozmiarach długości szyjki. Panewka endoprotezy: Panewka bezcementowa wbijana (press-fit) - wykonana ze stopu tytanu, pokryta napyleniem tytanowym o porowatości do 50%, kształt panewki sferyczny (lekko spłaszczony). Rozmiary zewnętrzne 40-68 mm. Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące, z trzema otworami i wielootworowe (min 7 otworów). Śruby mocujące 6,5 (długości 16-68 mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni. Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką. Przy ubytkach około protezowych możliwość zastosowania z augmentami bezcementowymi. Panewka bezcementowa gwintowana (wkręcana) - wykonana z kutego stopu tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu i napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze; Rozmiary: Ø 44 mm do 60 mm co 2 mm oraz 64 i 68 mm Panewki: dostosowane do standardowych wkładek polietylenowych, HXLPE stabilizowanych witaminą E i ceramicznych. Uniwersalny zestaw frezów do panewek bezcementowych wkręcanych i press-fit: rozmiar frezu = rozmiar panewki. Wkładka: modularna wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem (Vit E) kształt wkładki: standard, asymetryczna lub z okapem. Rozmiar wkładki dostosowany do panewek o śr. 40 do 68 (włącznie) i głów rosnących od 22,2 mm do 36 mm. Modularna wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu odpornego na ścieranie; rozmiar dopasowany do panewek 44-68 mm i głów 28 i 32 mm. Sposób mocowania wkładki wewnątrz panewki pozwalający na korektę ustawienia wkładu asymetrycznego bez jego uszkodzenia. Wymagania ogólne: • Zestaw narzędzi do implantacji trzpienia umieszczony na jednym koszu. • Zestaw frezów uniwersalny do implantacji panewki bezcementowej press- fit i wkręcanej oraz panewki cementowanej. • Możliwość dostosowania instrumentarium do używanych dostępów chirurgicznych. • Bezpłatna wymiana lub regeneracja elementów instrumentarium w czasie trwania umowy.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku Vat % | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem | komplet | 6
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.

## Pakiet 5
Pakiet 5
Ostrza i brzeszczoty do piły oscylacyjnej - 30 sztuk
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku Vat % | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ostrze do piły oscylacyjnej - 30 sztuk
1 | Brzeszczot jednorazowego użytku Długość 90 mm, szerokość 19 mm, grubość 1,37 mm. Kompatybilny z piłą oscylacyjną posiadaną przez zamawiającego firmy Aesculap typ Acculan 3TI Ostrze do piły oscylacyjnej do cięcia kości pacjenta żywego, kompatybilne z napędem motorowym. | sztuki | 20
3 | Brzeszczot jednorazowy 90/13/1,27 mm typu Rapid Action | sztuki | 10
Razem
Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy piły oscylacyjnej z napędem oraz wiertarki ortopedycznej niezbędnej do obsługi w/w ostrzy.

## Pakiet 6
Pakiet 6
Endoproteza całkowita stawu kolanowego - 3 komplety
Komplet (komponent udowy, piszczelowy oraz wkładka polietylenowa): Warunki techniczne: Komponent udowy, w wersji z zachowaniem więzadeł lub z tylną stabilizacją, posiada wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotację, wykonany jest ze stopu CoCr, anatomiczny: prawy, lewy i dostępny w 8 rozmiarach. Taca piszczelowa tytanowa, również anatomiczna /lewa, prawa/ z systemem zatrzaskowym, dostępna w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa uniwersalna, dostępna w grubościach: 9, 11,13,15 i 18 mm Wkładka polietylenowa do tylnej stabilizacji, dostępna w grubościach: 9, 11,13,15,18, 21 i 25 mm. W skład kompletu wchodzi: komponent udowy, taca piszczelowa, wkładka polietylenowa. Istnieje możliwość rozbudowy endoprotezy pierwotnej o trzpienie i podkładki.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza całkowita stawu kolanowego CoCr | komplet | 3
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.

## Pakiet 7
Pakiet 7
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - 5 kompletów
Trzpień: Trzpień tytanowy Ti6Al4V, prosty, stożkowy w trzech płaszczyznach, dostępny w 13 rozmiarach w skoku co 1 mm; o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostępny w wersji Standard Offset i High Offset, bez zmiany kąta CCD. Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną ułatwiającą przerost kostniny, natomiast koniec dalszy gładko polerowany. Trzpień ze stożkiem 12/14 o przekroju szyjki cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindrycznym) zwiększającym zakres ruchu. Wyposażony w platformę do bez rotacyjnego osadzania i podłużne płetwy antyrotacyjne. Zamiennie: Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatyten na całej długości. W wersji standard oraz w wersji offsetowej w minimum 8 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14. opcja trzpienia cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego. Opcje panewkowe: Panewka bezcementowa ze stopu tytanowego, umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (metal – metal, ceramika – ceramika, metal – polietylen, ceramika – polietylen) napylana czystym tytanem, w rozmiarach 40 – 66 mm –ze skokiem co 2 mm, w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba lub zaślepka do otworu. System umożliwia śródoperacyjne wyjęcie i włożenie wkładki polietylenowej, bez jej uszkodzenia, w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. Wkładka panewkowa z kroslinkowanego polietylenu przystosowana do średnic głów 28, 32 i 36 mm, w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową lub wkładka metalowa ze stopu CoCr z progresywna średnicą wewnętrzną dla głów od 38 do 56 mm lub wkładka ceramiczna do wyboru śródoperacyjnie – Głowa metalowa CoCr o średnicach 28 i 32 mm o średnicy 28, 32 lub 36 mm, przy czym dla rozmiaru 28 mm wymaga się 6 długości szyjki lub głowa metalowa ze stopu CoCr przeznaczona do artykulacji metal – metal o progresywnej średnicy od 38 do 56 mm
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego CoCr | komplet | 5
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.