## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | CDiTE | Gastroskop | GIF-1TQ160 | Olympus | 2901707 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2009 | - wymiana pancerza sondy - wymiana plastikowej końcówki sondy - wymiana pokrętła RL - wymiana soczewki światłowodu
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Płuca | Bronchofiberoskop | BF-TE2 | Olympus | 2902266 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2009 | - uszczelnienie gniazda ssania - regulacja zespołu napędu końcówki skrętnej
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | OAiIT | Aparat do znieczulania ogólnego | Leon Plus | Heinen+Loewenstein | 0200010HUL00302611 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2010 | - wymiana pokrywy pochłaniacza CO2 z uszczelką i sitkiem
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | WewnE | Defibrylator panelowy | Cardio SerwP. | Hellige | 200286 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 1996 | Wymiana akumulatora i zaczepu elektrody zewnętrznej Cardioserv
2 | Izba2 | Defibrylator półautomatyczny zewn. | AED 10 | WelchAllyn-USA | 013510 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2004 | Wymiana akumulatora
3 | Wewn2 | Defibrylator półautomatyczny zewn. | AED 20 | WelchAllyn-USA | 207567 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2004 | Wymiana akumulatora
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Wewn | EKG | CardioCor | M4Medical | 2566 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2014 | - wymiana uszkodzonego wałka dociskowego papieru drukarki termicznej z zębatką i tulejkami - sprawdzenie działania z podłączonym zewnętrznym testerem sygnałów EKG - konfiguracja po wyładowaniu akumulatora
2 | Wewn | Aparat EKG | Mr Silver | Aspel | 169/09/P | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2009 | - wymiana akumulatora wewnętrzenego 12V - przywrócenie ustawień konfiguracyjnych - naprawa drukarki termicznej
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat Agilia MC | Fresenius | 22719568 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2015 | - usunięcie uszkodzenia obudowy - sprawdzenie funkcjonowania na strzykawkach 20 ml i 50 ml - kontrola wyświetlanych parametrów
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Wewn | Respirator + kompresor nr 053001851239 | R50 | Siriusmed | 035001851049 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2020 | - R1 przeciek wenętrzny (do wymiany zespół zaworu bezpieczeństwa)
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.