## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | CDiTE | Kolonoskop | CF-H180AL | Olympus | 2909451 | do 23.12.2025 | 2009 | - wymiana tuby wziernikowej - wymiana kanału operacyjnego, woda, powietrze, jet (komplet kanałów w tubie wziernikowej) - wymiana soczewek - wymiana c-cover - wymiana gumy osłonowej - klejenie soczewek - wymiana LG kabla - wymiana siatki segmentu - wymiana linek segmentu - wymiana stopera pancerzy linek - wymiana prowadnic - wymiana klapki rękojeści - regulacja kątów
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Operacyjny | Piła oscylacyjna | GA673 | Ausculap | 7971 | do 23.12.2025 | 2018 | - wymiana kołnierza ostrza - zestaw części do GA673
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Chir. Or. | Aparat USG | Affinti 50 | Philips | US915D0072 | do 23.12.2025 | 2015 | - reinstalacja oprogramowania wraz z kontrolą pracy drukarki w aparacie
2 | OAiIT | Aparat USG | SPARQ | Philips | US91610086 | do 23.12.2025 | 2016 | - wymiana siłownika ramienia monitora w aparacie
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | WewE | Respirator transportowy z osprzętem | Monnal T60 | Air Liquide | MT 60-11914 | do 23.12.2025 | 2020 | - wymiana obudowy przedniej oraz tylnej respiratora
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Urologia | Zestaw TURIS z Diatermią chirurgiczną | VIO 300D | Erbe | 11309784 | do 23.12.2025 | 2009 | - wymiana przewodu włącznika nożnego podwójnego
2 | Blok Op. | System elektrochirurgiczny | VIO 300 D | Erbe | 11440085 | do 23.12.2025 | 2017 | - wymiana gniazda elektrody neutralnej wraz z ramką
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Płuca | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | Medima | 12090514 | do 23.12.2025 | 2014 | - naprawa napędu tłokowego - sprawdzenie działania na strzykawkach o różnych objętościach
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Urologia | optyka 30 | 8654.422 | Richard Wolf | 5000377503 | do 23.12.2025 | 2018 | - ekstrakcja systemu optycznego - konieczna wymiana światłowodu wraz z tubusem w celu podniesienie poziomu oświetlenia pola operacyjne - wymiana okna dystalnego - wymiana okna proksymalnego lub jego uszczelnienia - wymiana uszkodzonych soczewek wałeczkowych - sterylne złożenie systemu optycznego - hermetyczne zamknięcie endoskopu - test szczelności w autoklawie - kontrola jakości
2 | Urologia | Cystoskop | 8654.423 | Richard Wolf | 1100966927 | do 23.12.2025 |  | - ekstrakcja systemu optycznego - konieczna wymiana światłowodu wraz z tubusem w celu podniesienie poziomu oświetlenia pola operacyjne - wymiana okna dystalnego - wymiana okna proksymalnego lub jego uszczelnienia - wymiana koncentratora światła - sterylne złożenie systemu optycznego - hermetyczne zamknięcie endoskopu - test szczelności w autoklawie - kontrola jakości
3 | Urologia | Płaszcz - komplet | 8675426, 8675324, 8673224 | Richard Wolf | 1377212, 1376726, 1378803 | do 23.12.2025 |  | - prostowanie wziernika - wymiana porcelanki
4 | Urologia | Element roboczy | 8674205 | Richard Wolf | 1369753 | do 23.12.2025 | 2018 | - naprawa bloku przyłącza elektrody
5 | Urologia | Ureterorenoskop | 8703.524 | Richard Wolf | 5000275025 | do 23.12.2025 | 2013 | - ekstrakcja systemu optycznego - wymiana toru wizyjnego wraz z tubusem i światłowodem - wymiana obrazowodu - wymiana obiektywu - wymiana okularu - wymiana okna proksymalnego lub jego uszczelnienia - test jakości obrazu oraz szczelności
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 8
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania: | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Ginekologiczny | Sterylizator parowy | VACUKLAV 44B+ | MELAG | 201944-B1544 | do 23.12.2025 | 2019 | - wymiana elektrozaworu trójdrożnego - wymiana filtra powietrza, - wymiana uszczelki
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 9
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Uraz. | Myjka do basenów (płuczko-dezynfektor) | Panamatic-Optima 3 | DDC Dolphin-W. Brytania | PO912149 | do 23.12.2025 | 2009 | - dysza myjąca - zamek pokrywy
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 10
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | CDiTE | Gastroskop | GIF-H185 | Olympus | 2336570 | do 23.12.2025 | 2023 | - wymiana pancerza sondy - wymiana osłony gumowej - wymiana kleju ochronnego soczewek - naprawa przyłącza powietrza we wtyczce - wymiana uchwytu prowadnic linek sterujących (wzmocniony - regeneracja mechanizmu zginania końcówki
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 11
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Urologia | Kleszcze | 829.051 | Richard Wolf | 4500035019 | do 23.12.2025 | - | - wymiana elementu roboczego
2 | Urologia | Kleszczyki | 8083.001 | Richard Wolf | 34500170382 | do 23.12.2025 | - | - wymiana branszy
Suma wartości za naprawę: