## Pakiet 1
Pakiet 1
Endoproteza cementowa z panewką bipolarną - 2 komplety
Proteza bipolarna stawu biodrowego. TRZPIEŃ wykonany ze stopu stalowego CoCrMo, gładki; stożek 12/14 dostępny w 6 rozmiarach (6-14) w zestawie trzpień rewizyjny o Centrament z głową bipolarną wydłużonej części dalszej (dł. 20 cm). Nakładany centralizer. Opcja dodatkowa: wchłanialny korek do kanału szpikowego lub zestaw narzędzi do wycinania korków z materiału kostnego. GŁOWA Ze stopu CoCrMo Ø 22,2 mm (2 długości szyjki), 28 mm i 32 mm o 5 długościach szyjki. GŁOWA BIPOLARNA Zbudowana ze stali nierdzewnej i polietylenu, w co najmniej 13 średnicach na głowę 28 mm, ze skokiem co 1 mm (43-55 mm) wyposażona w pierścień zabezpieczający przed zwichnięciem.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość Netto | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza cementowa z panewką bipolarną | komplet | 2
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia napędu motorowego i osprzętu właściwego do wykonywania zabiegów. Napęd motorowy i osprzęt właściwy dostarczony do użytku Zamawiającego nie starszy niż 2025 rok.
Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 2
Pakiet 2
Endoproteza biodrowa cementowa - 3 komplety
Endoproteza cementowa: Trzpień bezkołnierzowy - ze stopu koballtowo-chromowo-molibdenowego umożliwiającego wykonanie rezonansu magnetycznego do 3 tesli u pacjentów ze wszczepionym implantem. Konieczność potwierdzenia oświadczeniem producenta. Trzpień wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną. Stożek konusa 12/14 offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6 mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień min. w 5 rozmiarach. Głowa: metalowa ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej 22.2 mm- 2 długości szyjki, 28 i 32 mm w 5 rozmiarach długości szyjki. Korek żelatynowo-glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu) – do blokowania jamy szpikowej kości udowej, o średnicach w zakresie 8-18 mm włącznie, w minimum 6 rozmiarach. Panewka polietylenowa cementowana - w wersji niskoprofilowej. Dostosowana do głowy endoprotezy o fi 22,2; 28 lub 32 mm. Panewki w min. 12 rozmiarach (dla głów 28 mm) i w min. 7 rozmiarach (dla głów 32 mm). Wyposażona w podwójny znacznik widoczny w RTG. Wymagania ogólne: • Śródoperacyjna możliwość zastosowania tego samego instrumentarium do implantacji endoprotezy z trzpieniem cementowym i bezcementowym. • Zestaw frezów uniwersalny do implantacji panewki bezcementowej (press- fit) i wkręcanej oraz panewki cementowanej. • Możliwość dostosowania instrumentarium do używanych dostępów chirurgicznych. • Bezpłatna wymiana lub regeneracja elementów instrumentarium w czasie trwania umowy.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza biodrowa cementowa | komplet | 3
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia napędu motorowego i osprzętu właściwego do wykonywania zabiegów. Napęd motorowy i osprzęt właściwy dostarczony do użytku Zamawiającego nie starszy niż 2025 rok.
Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 3
Pakiet 3
Ostrza i brzeszczoty do piły oscylacyjnej - 30 sztuk
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku Vat % | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ostrze do piły oscylacyjnej - 30 sztuk
1 | Brzeszczot jednorazowego użytku Długość 90 mm, szerokość 19 mm, grubość 1,37 mm. Kompatybilny z piłą oscylacyjną posiadaną przez zamawiającego firmy Aesculap typ Acculan 3TI Ostrze do piły oscylacyjnej do cięcia kości pacjenta żywego, kompatybilne z napędem motorowym. | sztuki | 10
2 | Brzeszczot szybkozłączny, 50/10/0,5/0,8 mm do Piły Kompatybilny z piłą oscylacyjną posiadaną przez zamawiającego firmy Aesculap ACC3TI | sztuki | 5
3 | Brzeszczot jednorazowy 90/13/1,27 mm typu Rapid Action | sztuki | 5
4 | Brzeszczot szybkozłączny 25/5/0,5/0,5 mm do Piły Kompatybilny z piłą oscylacyjną posiadaną przez zamawiającego firmy Aesculap ACC3TI | sztuki | 5
5 | Brzeszczot jednorazowy 100/19/1,27 mm typu Rapid Action | sztuki | 5
Razem
Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy piły oscylacyjnej z napędem oraz wiertarki ortopedycznej niezbędnej do obsługi w/w ostrzy.

## Pakiet 4
Pakiet 4
Endoproteza całkowita stawu kolanowego - 2 komplety
Komplet (komponent udowy, piszczelowy oraz wkładka polietylenowa): Warunki techniczne: Komponent udowy, w wersji z zachowaniem więzadeł lub z tylną stabilizacją, posiada wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotację, wykonany jest ze stopu CoCr, anatomiczny: prawy, lewy i dostępny w 8 rozmiarach. Taca piszczelowa tytanowa, również anatomiczna /lewa, prawa/ z systemem zatrzaskowym, dostępna w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa uniwersalna, dostępna w grubościach: 9, 11,13,15 i 18 mm Wkładka polietylenowa do tylnej stabilizacji, dostępna w grubościach: 9, 11,13,15,18, 21 i 25 mm. W skład kompletu wchodzi: komponent udowy, taca piszczelowa, wkładka polietylenowa. Istnieje możliwość rozbudowy endoprotezy pierwotnej o trzpienie i podkładki.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza całkowita stawu kolanowego CoCr | komplet | 2
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia napędu motorowego i osprzętu właściwego do wykonywania zabiegów. Napęd motorowy i osprzęt właściwy dostarczony do użytku Zamawiającego nie starszy niż 2025 rok.
Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 5
Pakiet 5
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego CoCr - 2 komplety
Trzpień: Trzpień tytanowy Ti6Al4V, prosty, stożkowy w trzech płaszczyznach, dostępny w 13 rozmiarach w skoku co 1 mm; o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostępny w wersji Standard Offset i High Offset, bez zmiany kąta CCD. Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną ułatwiającą przerost kostniny, natomiast koniec dalszy gładko polerowany. Trzpień ze stożkiem 12/14 o przekroju szyjki cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindrycznym) zwiększającym zakres ruchu. Wyposażony w platformę do bez rotacyjnego osadzania i podłużne płetwy antyrotacyjne. Zamiennie: Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatyten na całej długości. W wersji standard oraz w wersji offsetowej w minimum 8 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14. opcja trzpienia cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego. Opcje panewkowe: Panewka bezcementowa ze stopu tytanowego, umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (metal – metal, ceramika – ceramika, metal – polietylen, ceramika – polietylen) napylana czystym tytanem, w rozmiarach 40 – 66 mm –ze skokiem co 2 mm, w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba lub zaślepka do otworu. System umożliwia śródoperacyjne wyjęcie i włożenie wkładki polietylenowej, bez jej uszkodzenia, w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. Wkładka panewkowa z kroslinkowanego polietylenu przystosowana do średnic głów 28, 32 i 36 mm, w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową lub wkładka metalowa ze stopu CoCr z progresywna średnicą wewnętrzną dla głów od 38 do 56 mm lub wkładka ceramiczna do wyboru śródoperacyjnie – Głowa metalowa CoCr o średnicach 28 i 32 mm, przy czym dla rozmiaru 28 mm wymaga się 6 długości szyjki lub głowa metalowa ze stopu CoCr przeznaczona do artykulacji metal – metal o progresywnej średnicy od 38 do 56 mm.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego CoCr | komplet | 2
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia napędu motorowego i osprzętu właściwego do wykonywania zabiegów. Napęd motorowy i osprzęt właściwy dostarczony do użytku Zamawiającego nie starszy niż 2025 rok.
Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 6
Pakiet 6
System płyt i kabli
System płyt i kabli do zespoleń złamań okołoprotezowych wielokrotnego zacisku- możliwość wielokrotnego, powtarzalnego zaciskania linki w zamku wbudowanym w płytce lub klemie linki. Płytki, linki
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
System płyt i kabli
1 | Płytki | szt. | 1
2 | Linki | szt. | 1
Razem

## Pakiet 7
Pakiet 7
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego - 3 komplety
Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa: Trzpień prosty - proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień - kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr - o średnicy 22, 28 mm, 32 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit - pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa - z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm, 44 mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6 mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego | komplet | 3
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia napędu motorowego i osprzętu właściwego do wykonywania zabiegów. Napęd motorowy i osprzęt właściwy dostarczony do użytku Zamawiającego nie starszy niż 2025 rok.
Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 8
Pakiet 8
Endoproteza anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego - 2 komplety
Trzpień prosty - proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr - o średnicy 22 mm, 28 mm, 32 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Jednoelementowy wkład typu constraind - do panewki pressfit lub polietylenowa panewka cementowana antyluksacyjna lub wkład ceramiczny w specjalnym wzmacniającym i ochronnym tytanowym kołnierzu, który zapobiega zjawisku tzw. ,,impingementu”, ponadto średnica wkładu ceramicznego rośnie (od 28 mm do 36 mm) wraz ze wzrostem zewnętrznej średnicy panewki. Skład 1 kpl.: - trzpień, - panewka Constrained/ wkładka constrained/ wkładka ceramiczna, - głowa metalowa 22-32 mm.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza anatomiczna bezcementowa stawu biodrowego | komplet | 2
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia napędu motorowego i osprzętu właściwego do wykonywania zabiegów. Napęd motorowy i osprzęt właściwy dostarczony do użytku Zamawiającego nie starszy niż 2025 rok.
Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 9
Pakiet 9
Endoproteza pierwotna cementowana stawu kolanowego anatomiczna - 3 komplety
Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego - cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny, o jednopromienności w zakresie 10-110 stopni (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing, min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza pierwotna cementowana stawu kolanowego anatomiczna | komplet | 3
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia napędu motorowego i osprzętu właściwego do wykonywania zabiegów. Napęd motorowy i osprzęt właściwy dostarczony do użytku Zamawiającego nie starszy niż 2025 rok.
Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 10
Pakiet 10
System płyt i kabli
Kable o średnicy 1,6 mm oraz 2,0 mm i długości min. 500 mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem. Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości. Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210mm. Zaślepka do płyty prostej.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
System płyt i kabli
1 | Kable stalowe | szt. | 2
2 | Płyty proste | szt. | 1
3 | Płyty krętarzowe | szt. | 1
4 | Zaślepka do płyty prostej | szt. | 1
Razem

## Pakiet 11
Pakiet 11
Wkład antyluksacyjny
System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych: od 36 mm ID do 58mm ID, o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o srednicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm. Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Wkład antyluksacyjny
1 | Wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej | szt. | 1
2 | Wkład polietylenowy | szt. | 1
Razem

## Pakiet 12
Pakiet 12
Endoproteza anatomiczna stawu kolanowego - 1 komplet
Element/część udowa anatomiczna lewa/prawa - dostępna w 9 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr. Taca piszczelowa tytanowa - anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, umożliwiająca zastosowanie trzpienia. Wkładka polietylenowa anatomiczna - lewa/prawa o grubościach: 9, 10, 11, 12, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. Endoproteza odwzorowująca kolano anatomiczne dzięki asymetrycznym kłykciom udowym, asymetrycznej wkładce i asymetrycznej tacy piszczelowej. Budowa komponentów umożliwia ruch kolana analogiczny do kolana naturalnego, włączając w to mechanizm blokowania kolana w pełnym wyproście, medial pivot i translację tylną kłykci podczas zginania.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza anatomiczna stawu kolanowego CoCr | komplet | 1
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia napędu motorowego i osprzętu właściwego do wykonywania zabiegów. Napęd motorowy i osprzęt właściwy dostarczony do użytku Zamawiającego nie starszy niż 2025 rok.
Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 13
Pakiet 13
Endoproteza stawu kolanowego, bezcementowa, anatomiczna, kłykciowa z zachowaniem lub bez zachowania PCL - 1 komplet
Element udowy jednoosiowy w osi A/P o jednopromieniowości w zakresie 10-110 st., anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego.Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii 3d Tritanium w piszczeli. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Endoproteza pierwotna bezcementowana stawu kolanowego anatomiczna | komplet | 1
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia napędu motorowego i osprzętu właściwego do wykonywania zabiegów. Napęd motorowy i osprzęt właściwy dostarczony do użytku Zamawiającego nie starszy niż 2025 rok.
Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 14
Pakiet 14
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego - 2 komplety
Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa umożliwiająca zastosowanie dwóch technik operacyjnych: techniki trzech cięć lub techniki oszczędzającej tzw. "resurfacing". Endoproteza dostępna w wersji cementowanej i bezcementowej. Komponent udowy przy technice trzech cięć oraz komponent udowy w technice "resurfacing" kompatybilne z anatomicznym elementem piszczelowym. System umożliwia zaopatrzenie obu przedziałów stawu kolanowego, przyśrodkowego oraz bocznego. Technika 3 cięć: komponent udowy wykonany ze stopu CoCr, polerowany, anatomiczny, dostępny w 6 rozmiarach. Fiksacja za pomocą dwóch pegów. Technika "resurfacing": komponent udowy wykonany ze stopu CoCr, polerowany, symetryczny, dostępny w 6 rozmiarach. Fiksacja za pomocą pega i płetwy. Komponent piszczelowy wykonany z tytanu niezawierającego niklu lub w wersji z polietylenu usieciowionego (UHMWPE X-link) z witaminą E, dostępny w 6 rozmiarach. Dla wersji niecementowanej tytanowa śruba gąbczasta. Wkładka stawowa wykonana z polietylenu usieciowionego (UHMWPE X-link) z witaminą E dostępny w 6 rozmiarach i 4 wysokościach 8,9,10,12mm. Proteza zapewniająca minimum 155 stopni zgięcia.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego | komplet | 2
Elementy wchodzące w skład kompletu
3 | Ostrze do piły do ww. endoprotez | szt | 4
Razem
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia napędu motorowego i osprzętu właściwego do wykonywania zabiegów. Napęd motorowy i osprzęt właściwy dostarczony do użytku Zamawiającego nie starszy niż 2025 rok.
Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 15
Pakiet 15
Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem długim, przynasadowym oraz panewką dwumobilną - 1 komplet
Trzpień typ I:długi trzpień bezcementowy ze stopu tytanu napylony 150 mikronową warstwą hydroksyapatytu. Trzpień zaopatrzony w wypustki gwarantujące stabilność rotacyjną oraz otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 125 stopni. Trzpień w minimum 9 rozmiarach, w zakresie od 127 do 177 mm. Głowy wykonane z CoCr na stożek trzpienia 12/14 o średnicach 22,2 28, 32 i 36 mm w 5 długościach szyjki (dla 36 mm - o 4 długościach szyjki) oraz średnica 22,2 mm w 3 długościach Panewka dwumobilna bezcementowa, ze stali wysokoazotowej zgodnie z ISO 5832-9, Panewka pokryta podwójną warstwą Ti SPS oraz dodatkowo warstwą HA Osprovit. Panewka hemisferyczna, z 3mm rantem polerowanym na wysoki połysk oraz wycięciem w dolnej części panewki pozwalającym uniknąc konfliktu z szyjką kości udowej/mięśniem biodrowo-lędźwiowym. Panewka posiada trzy rowki na obwodzie poprawiające pierwotny press-fit. Panewka w rozmiarach 42-72, dostępna również w opcji rewizyjnej (dwa otwory na kołki stabilizujące oraz hak z otworem na śrubę. Wkład do panewki dwumobilnej, wykonany z wysokousieciowanego polietylenu najnowszej generacji XLPE zgodniie z ISO 5834-2
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem długim, przynasadowym oraz panewką dwumobilną
1 | Endoproteza stawu biodrowego trzpień i panewka bezcementowana, CoCr | komplet | 1
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia napędu motorowego i osprzętu właściwego do wykonywania zabiegów. Napęd motorowy i osprzęt właściwy dostarczony do użytku Zamawiającego nie starszy niż 2025 rok.
Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 16
Pakiet 16
Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem długim, przynasadowym oraz panewką dwumobilną - 1 komplet
Trzpień typ I:długi trzpień bezcementowy ze stopu tytanu napylony 150 mikronową warstwą hydroksyapatytu. Trzpień zaopatrzony w wypustki gwarantujące stabilność rotacyjną oraz otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 125 stopni. Trzpień w minimum 9 rozmiarach, w zakresie od 127 do 177 mm. Głowy wykonane z CoCr na stożek trzpienia 12/14 o średnicach 22,2 28, 32 i 36 mm w 5 długościach szyjki (dla 36 mm - o 4 długościach szyjki) oraz średnica 22,2 mm w 3 długościach Panewka dwumobilna cementowana, ze stali wysokoazotowej zgodnie z ISO 5832-9. Polerowana na wysoki połysk, posiada symetryczne pionowe i poziome rowki umożliwiające równą dystrybucję cementu kostnego. Sferyczna, z dolnym wcięciem w celu uniknięcia konfliktu z szyjką kości udowej/mięśniem biodrowo-lędźwiowym. W rozmiarach 42-72mm. Wspóln taca narzędziowa do obu typów panewek. Wkład do panewki dwumobilnej, wykonany z wysokousieciowanego polietylenu najnowszej generacji XLPE zgodniie z ISO 5834-2
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem długim, przynasadowym oraz panewką dwumobilną
1 | Endoproteza stawu biodrowego trzpień bezcementowy, panewka cementowana, CoCr | komplet | 1
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia napędu motorowego i osprzętu właściwego do wykonywania zabiegów. Napęd motorowy i osprzęt właściwy dostarczony do użytku Zamawiającego nie starszy niż 2025 rok.
Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.

## Pakiet 17
Załącznik Nr 1 do SWZ
Pakiet 17
Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego - 20 kompletów
Nowoczesny zestaw zabiegowy do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego. Nowoczesna konstrukcja systemu pozwalająca wyseparować wysokiej jakości PRP, o najwyższej ok 13-krotnej koncentracji. Czas przygotowania gotowego zestawu do podania to ok 10 min (+/- 2 min.). Kompletny zestaw umożliwiający przygotowanie gotowego osocza bogatopłytkowego nadającego się do bezpośredniego podania pacjentowi.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku Vat % | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego
1 | Zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego | komplet | 20
Elementy wchodzące w skład kompletu/zestawu:
| Zestaw do przygotowania od 1 do 3 ml osocza bogatopłytkowego z 13,5 ml krwi, pozwalający uzyskać koncentrację na poziomie średnio 8x, z ok. 1,3 mln płytek krwi w 1 mikrolitrze osocza po jednorazowym wirowaniu. Czas przygotowania wynosi około 10 minut. Zawartość zestawu: 1. Tuba do wirowania krwi. 2. Igła motylkowa. 3. Igła 3, 21G x 1½’’ - 3 szt. 4. Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa 20 ml. 5. Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa 10 ml. 6. Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa 5 ml. 7. Strzykawka jednorazowego użytku, 3-częściowa 2 ml. 8. Igła 3, 27G x ¾’’ - 3 szt. |  | 1
| PPS Natrium Citricum 3,13%, 10 ml (antykoagulant) |  | 1
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium wymaganego do pozyskania preparatu oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga, aby powyższy asortyment był kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego wirówką MPW M-Diagnostic nr 102 MD.

## Pakiet 18
Załącznik Nr 1 do SWZ
Pakiet nr 18
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem - 1 komplet
Trzpień: krótki mocowany przynasadowo wykonany ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14, w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne; dostępny trzpień - standardowy (kąt nachylenia szyjka - trzpień 135°) oraz o zwiększonym o 6 mm offsecie i (kącie nachylenia szyjka - trzpień 128°). Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach. Głowa: Głowa metalowa ze stopu CoCrMo o średnicy 22.2 mm w 2 długościach szyjki, 28 i 32 w 5 rozmiarach długości szyjki. Panewka endoprotezy: Panewka bezcementowa wbijana (press-fit) - wykonana ze stopu tytanu, pokryta napyleniem tytanowym o porowatości do 50%, kształt panewki sferyczny (lekko spłaszczony). Rozmiary zewnętrzne 40-68 mm. Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące, z trzema otworami i wielootworowe (min 7 otworów). Śruby mocujące 6,5 (długości 16-68 mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni. Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką. Przy ubytkach około protezowych możliwość zastosowania z augmentami bezcementowymi. Panewki: dostosowane do standardowych wkładek polietylenowych, HXLPE stabilizowanych witaminą E i ceramicznych. Uniwersalny zestaw frezów do panewek bezcementowych wkręcanych i press-fit: rozmiar frezu = rozmiar panewki. Wkładka: modularna wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem (Vit E) kształt wkładki: standard, asymetryczna lub z okapem. Rozmiar wkładki dostosowany do panewek o śr. 40 do 68 (włącznie) i głów rosnących od 22,2 mm do 36 mm. Modularna wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu odpornego na ścieranie; rozmiar dopasowany do panewek 44-68 mm i głów 28 i 32 mm. Sposób mocowania wkładki wewnątrz panewki pozwalający na korektę ustawienia wkładu asymetrycznego bez jego uszkodzenia. Wymagania ogólne: • Zestaw narzędzi do implantacji trzpienia umieszczony na jednym koszu. • Zestaw frezów uniwersalny do implantacji panewki bezcementowej press- fit i wkręcanej oraz panewki cementowanej. • Możliwość dostosowania instrumentarium do używanych dostępów chirurgicznych. • Bezpłatna wymiana lub regeneracja elementów instrumentarium w czasie trwania umowy.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku Vat % | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem | komplet | 1
Elementy wchodzące w skład kompletu
2 | System dwumobilny do panewek pierwotnych i rewizyjnych | komplet | 1
Elementy wchodzące w skład kompletu
Razem
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.
Zamawiający wymaga dostarczenia napędu motorowego i osprzętu właściwego do wykonywania zabiegów. Napęd motorowy i osprzęt właściwy dostarczony do użytku Zamawiającego nie starszy niż 2025 rok.
Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego i podpisać podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.